SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1

ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom

Tel.: (032) 39 63 200	       Fax.: (032) 39 63 251

### NIP: 626-034-01-73   REGON: 270235840   KRS 0000079907

Konto: ING o/Bytom 58 1050 1230 1000 0023 5039 0619

e-mail: info@szpital1.bytom.pl    www.szpital1.bytom.pl

Szp.Specj.Nr1/ZP/PN/14/2012

Bytom  05.04.2012r.

DO WSZYSTKICH  ODBIORCÓW   S.I.W.Z.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, z uwagi na wniesione do Zamawiającego pytania dotyczące przetargu ZP/PN/14/2011 pn. „ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ APARATU DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO, APARATU DO WYKONYWANIA CIĄGŁYCH TERAPII NERKOZASTĘPCZYCH, OPTYKI UROLOGICZNEJ, URETERORENOSKOPU, URETROTOMU OPTYCZNEGO”,   poniżej Zamawiający przedkłada treść pytań oraz udzielone na te pytania odpowiedzi:

Pytanie 1:

Dotyczy Załącznika nr 2 „Aparat do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych”

- Czy Zamawiający dopuści w pkt.13 nowocześniejsze rozwiązanie stosujące jeden panel grzewczy znacznie ułatwiające obsługę aparatu?

- Wymiana filtra w trakcie zabiegu niesie szereg niebezpieczeństw dla pacjenta. Czy wobec tego Zamawiający dopuści w pkt. 16 system niepreferujący takiego rozwiązania, aczkolwiek dopuszczający?

- Czy Zamawiający dopuści nowocześniejsze rozwiązanie znacznie skracające czas wypełnienia i odpowietrzania?

- Czy Zamawiający dopuści w pkt.17 prostą konstrukcję składającą się z 3 niezależnych wag?

- Czy Zamawiający dopuści w pkt.20 bardziej rozwojowe rozwiązanie składające się z 5 pomp, co ma uzasadnienie przy użyciu cytrynianów?

- Czy Zamawiający będzie wymagał poboru płynu dializacyjnego z 1 do 8 worków zależnie od potrzeb użytkownika?

- Czy Zamawiający dopuści w pkt.24 prostsze i bardziej niezawodne rozwiązanie jednego detektora powietrza umiejscowionego tak, że zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pacjenta?

- Czy Zamawiający dopuści w pkt.25 prostsze i bardziej niezawodne rozwiązanie jednej pułapki powietrza umiejscowionej tak, że zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pacjenta?

- Czy Zamawiający będzie wymagał, aby przepływ cytrynianów i wapnia był automatycznie sterowany w zależności od przepływu na pompie krwi?

- Czy Zamawiający będzie wymagał możliwości regulacji temperatury w zakresie 35oC - 40oC ?

- Czy Zamawiający będzie wymagał niezależnego odpowietrzania drenów substytutu i filtratu?

Odpowiedź 1:

Ad. 1 Zamawiający nie dopuszcza, gdyż rozwiązanie tego typu powoduje dużą bezwładność cieplną i brak

możliwości precyzyjnego dogrzania płynów w trakcie intensywnej terapii nerkozastępczej.

Ad. 2 Zamawiający oczekuje możliwości wymiany samego filtra w trakcie zabiegu, która wykonana w sposób

jałowy w żadnym stopniu nie zagraża bezpieczeństwu pacjenta a niesie dla Zamawiającego zdecydowaną

korzyść ekonomiczną.

Ad. 3 Zamawiający nie rozumie, którego punktu Załącznika nr 2 to pytanie dotyczy oraz na czym to

rozwiązanie ma polegać. W związku z tym nie dopuszcza.

Ad. 4 Zamawiający nie dopuszcza, gdyż zastosowanie systemu 3 wag powoduje utratę możliwości precyzyjnego

bilansowania zabiegu.

Ad. 5 Zamawiający informuje, że oczekiwania w stosunku do antykoagulacji cytrynianowej sformułował w

punkcie 21, natomiast w pkt. 20 oczekuje pomp umożliwiających przepływ krwi, płynu dializacyjnego,

ultrafiltratu lub osocza -  w związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie wymaga.

Ad. 7 Zamawiający nie dopuszcza, gdyż zastosowanie 2 detektorów powietrza zapewnia znacznie większe

bezpieczeństwo pacjenta.

Ad. 8 Zamawiający nie dopuszcza, gdyż zastosowanie 2 pułapek powietrza ma na celu także uniknięcie

przypadkowego zapowietrzenia hemofiltra, co groziłoby jego wykrzepianiem.

Ad. 9 Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania, gdyż regulacja przepływu wapnia musi być uzależniona

wprost od przepływu filtratu, co wynika z naukowych założeń regionalnej antykoagulacji cytrynianowej.

Ad. 10 Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, ale nie wymaga.

Ad. 11 Zamawiający oczekuje możliwości niezależnego odpowietrzenia drenów substytutu, dializatu i filtratu.

Pytanie 2:

Aparat do znieczulenia ogólnego.

1. pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści aparat z 3 gniazdami elektrycznymi 230V?

2. pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści aparat z 2 pojemnymi szufladami na akcesoria? Wg. naszej opini to

pojemność szuflad a nie ich ilość powinna być parametrem ocenianym.

3. pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści ekran aparatu mniejszy niż 7” ?

4. pkt. 27 Czy Zamawiający dopuści aparat z napędem pneumatycznym, sterowany elektronicznie? Jest to

rozwiązanie ekonomiczne i umożliwia wentylację nawet po zaniku energii elektrycznej.

5. pkt. 74 Czy Zamawiający dopuści monitor bez stacji dokującej do mocowania monitora? W obecnej chwili

istnieje sprzeczność w zapisach gdyż zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 72 Zamawiający dopuszcza

„Instalację monitora na ramieniu, wysięgniku lub na aparacie do znieczulania”.

6. pkt. 86 Czy Zamawiający dopuści pomiar zwiotczenia mięśniowego za pomocą niezależnego monitora Tof

Watch ? Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz.U. z 2011 nr 31 poz. 158) w sprawie

wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia

zakładu opieki zdrowotnej wyraźnie mówi, że stanowisko znieczulenia powinno być wyposażone w „monitor

zwiotczenia mięśniowego” a nie tylko moduł. Niedopuszczenie osobnego monitora jest wyraźnym

ograniczeniem liczby konkurentów.

Odpowiedź 2:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza

Ad. 5 Zamawiający nie dopuszcza

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis podany w SIWZ jest ułatwieniem dla operatora. Dodatkowy

monitor może spowodować dodatkowe zawieszenie w trakcie zabiegu. Po rozpoznaniu rynku Zamawiający

posiada wiedzę o kilku oferentach proponujących takie rozwiązanie .

Pytanie 3:

Dotyczy zadania na aparat do znieczulania 1 szt.

1. Termin realizacji: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji z dwóch tygodni do 4

tygodni od dnia zawarcia umowy?

2. Pkt. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu do znieczulania ogólnego z 3

gniazdami elektrycznymi 230 V?

3. Pkt 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania wysokiej klasy aparatu do znieczulania ogólnego z

przepływomierzami mechanicznymi dla O2, N2O, powietrza?

4. Pkt. 27 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie respiratora anestetycznego z napędem

pneumatycznym, sterowany elektronicznie?

5. Pkt. 35 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu do znieczulania ogólnego  z

regulacją stosunku wdech wydech w zakresie 5:1-1:8?

6. Pkt. 52 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania ogólnego bez pomiaru i

wyświetlania wartości ciśnienia plateau?

7. Pkt. 58 i 59 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu do znieczulania ogólnego z uchwytem

do zamontowania parownika z mocowaniem typu selectatec?

8. Pkt. 70 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie monitora anestezjologicznego z zasilaniem

akumulatorowym 2 godz.?

9. Pkt. 73 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie monitora anestezjologicznego bez możliwości

konwekcyjnego chłodzenia?

10. Pkt. 74 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu do znieczulania ogólnego

bez stacji dokującej do monitora?

11. Pkt. 78 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie monitora anestezjologicznego z pulsoksymetrią dla

dorosłych i dzieci mierzoną metodą DOX wraz z odpowiednim czujnikiem wielorazowym na palec?

12. Pkt. 81 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie monitora pacjenta, który nie posiada MAC?

13. Pkt. 84 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie monitora pacjenta z możliwością pomiaru ciśnienia

metoda inwazyjną z 1 lub 3 torów przez monitor?

14.Pkt. 86 Czy Zamawiający dopuści pomiar zwiotczenia mięśni NMT za pomocą niewielkiego, niezależnego

monitora, który można wykorzystać na dowolnym stanowisku do znieczulania? Rozporządzenie Ministra

Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz.U. z 2011 nr 31 poz. 158) w sprawie wymagań, jakim powinny

odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

wyraźnie mówią, że stanowisko znieczulenia powinno być wyposażone w „monitor zwiotczenia

mięśniowego — 1 na stanowisko znieczulenia”. Wymóg Zamawiającego dotyczący dostarczenia modułu

NMT a nie  monitora jest wyraźnym ograniczeniem liczby potencjalnych Oferentów mogących brać udział w

postępowaniu.

15. Warunki gwarancji: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonywanie bezpłatnych przeglądów okresowych

aparatu do znieczulania co 12 miesięcy? – jest to zalecenie producenta, aparat nie wymaga przeglądów

wykonywanych w okresach co 6 miesięcy. Przeglądy monitora odbywają się co 6 miesięcy.

Odpowiedź 3:

Ad. 1 Zgodnie z zapisami SIWZ.

Ad. 2 Zamawiający wyraża zgodę.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad. 5 Zamawiający wyraża zgodę

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgody

Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody

Ad. 9 Zamawiający nie wyraża zgody

Ad. 10 Zamawiauący nie wyraża zgody

Ad. 11 Zamawiający wyraża zgodę.

Ad. 12 Zamawiający nie wyraża zgody

Ad. 13 Minimum 2 tory.

Ad. 14 Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis podany w SIWZ jest ułatwieniem dla operatora. Dodatkowy

monitor może spowodować dodatkowe zawieszenie w trakcie zabiegu. Po przeprowadzeniu  rozpoznania

rynku Zamawiający  posiada wiedzę o kilku oferentach proponujących takie rozwiązanie.

Ad. 15 Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 4:

Dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza optykę urologiczną 30º, Ø 4 mm o długości równej 300mm? Kompatybilna z płaszczami firmy STORZ.

Odpowiedź 4:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5:

Dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza ureterorenoskop o kącie patrzenia optyki równej 6º

Odpowiedź 5:

Zamawiający nie dopuszcza.

Andrzej Barałkiewicz

Dyrektor

Szpitala Specjalistycznego nr 1

w Bytomiu

Do wiadomości:

- Wykonawcy,

- strona internetowa Zamawiającego,

- a/a

Przygotowanie:

Elżbieta Wandycz